Pitanje: 

U vezi Tehničke specifikacije,stavka:

Monohromator: Shery-Turner tipa sa brojem linija 1800/nm,postavljamo sledeće pitanje:

Obzirom da svaki proizvođač ima karakterističan optički sistem koji je u sprezi sa različitim tipovima monohromatora,jedan od modela je i tkz.Echelle tip koji se sastoji od dva disperzivna elementa identičnih karakteristika kao i Cherny-Turner sa istim brojem linija,jer je u pitanju tkz „True Dual Atomizer“,a proizvođač je taj sistem nazvao po tipu difrakcione rešetke.Da li je prihvatljivo da se ponudi Monohromator Echelle tipa?
Odgovor:

Narucilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije.

Pitanje:

1.Da li je prihvatljiva ponuda u kojoj je ponuđen sistem ima D2 pozadinsku korekciju za plamenu i D2 pozadinsku korekciju za grafitnu tehniku

Odgovor: Ne, potrebno je pored D2 pozadinske korekcije da za grafitnu tehnicku postoji jos ili Zemano-ova ili slicna korekcija.

2.Da li je prihvatljiva ponuda u kojoj se ponudi sistem koji ima mogućnost nezavisnog programiranja 12 grejnih programa. Teoretski gledano u 95% metoda se koristi 5 temperaturnih programa dok se nikada ne koristi više od 6 temperaturnih programa. Ovim zahtevom se isključuje Perkin Elmer koji predstavlja svetskog lidera u atomskoj apsorpcionoj spektrofotometriji. 

Odgovor: Narucilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije
3.Da li je prihvatljiva ponuda sa Littrow-im tipom monohromatora koji ima 1800 linija po mm koji ne zaostaje po kvalitetu i tehničkim rešenjima za zahtevanim. Čak predstavlja najnoviju generaciju monohromatora koji je patentira pre 40 godina od strane lidera u atomskoj spektroskopiji.

Odgovor: Prihvatljiva je.
4.Da li je prihvatljiv sistem sa 8 mesta za lampe kod koga može da se istovremeno predgreva 4 lampe ukoliko je sistem koncipiran da se stabilnost zraka postiže maksimalno nakon 15 minuta od trenutka uključivanja lampe. 

Odgovor:Prema konkursnoj dokumentaciji je zahteano minimum 6 mesta za lampe.
Pitanje  1:  Na strani 5  konkursne dokumentacije  –  III  tehničke karakteristike, kvalitet, količina i 

opis dobara, radova ili usluga, navodi se da  je potrebno dostaviti sistem koji ima monohromator 

Cherny-Turner tipa sa 1800 linija/nm. Kako ovo nije parameter koji će  umanjivati performanse 

aparata, da li ćete prihvatiti sistem koji ima monohromator Cherny-Turner tipa sa 1200 linija/nm?
Odgovor: Biće prihvaćeno.

Pitanje  2.  Na  strani  5  tenderske  dokumentacije  definisano  je  da  se  zahteva  sistem  koji  ima 

minimum 6 lampi sa automatskim  pozicioniranjem i pred kondicioniranjem. Da li je prihvatljivo 

ponuditi  sistem  koji  ima  6  fiksnih  pozicija  za  lampe  što  predstavlja  pouzdanije  rešenje  od 

pokretnog karusela sa lampama?
Odgovor: Naručilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije.
Pitanje  3.  Na  strani  6  konkrsne  dokumentacije  postavljen  je  zahtev  da  se  autosampler  može 

koristiti za sve tri tehnike. Da li će se prihvatiti sistem koji je konfigurisan sa dva autosamplera, 

jedan za grafitnu tehniku i drugi za plamenu i hidridnu tehniku od kojih svaki pojedinačno ima 

zahtevani kapacitet?
Odgovor: Biće prihvaćeno.

Pitanje 4. Na strani 6 tenderske dokumentacije postavljen je zahtev da  sistem  ima automatsku 

proveru curenja gasa. Da li će se prihvatiti instrument koji ima drugačije tehničko rešenje vezano 

za sigurnost instrumenta, odnosno sistem koji poseduje 8 sigurnosnih senzora koji sprečavaju bilo 

kakve incidentne situacije tokom rada aparata i u slučaju aktiviranja zautavljaju rad aparata?
Odgovor: Ukoliko su senzoric automatski biće prihvaćeno.

Pitanje 5. Na strani 5 konkursne dokumentacaje zahtevano je da se u ponudu uključi 10 grafitnih 

kiveta visoke gustine. Da li  će  se prihvatiti ponuda koja umesto pakovanja kiveta visoke gustine 

sadrži  pakovanje  kiveta  sa  platformom  sa  kojima  se  postiže  isti  efekat  kao  sa  zahtevanim 

kivetama?
Odgovor: Biće prihvaćeno.

